OLYMPUS日光型胶片照相步骤

■ 设备标注及基本状态

- 色温测定光路转换拉杆①，插入；

- 照相光路转换拉杆②，插入；

- 照明光源电压调节钮③，中间位；

- 灯光型胶片色温平衡（LBD）滤光器④，使用日光型胶片时推向后面，请勿扳动；

- 单色反差滤光片插槽⑤，使用彩色胶片时不用滤色片；

- 视场光阑和孔径光阑，调到约3/4打开位置，请勿转动。

■ 安装与准备

⒈ 安装：装上照相机（圆点对合，顺时针旋转至入位），装上胶卷；相机短输出线连接到自动曝光本体，长输出线连接到数据输入控制仪；

⒉ 通电：接通自动曝光控制仪及显微镜电源，初始化1～2分钟后胶片自动卷片至第1张，并自动显示胶片感光度（ISO），抽除载物台下面的遮光板。

■ 明亮视野彩色负片自动曝光

⒈ 粗准焦：拉出①②拉杆，调节取景器的屈光度调节环至双十线清晰可辨；全部插入②拉杆，调节准焦旋钮，找到切片平面；

⒉ 色温调节：将切片空白处移至视野中央，拉出②拉杆，色温调节盘转至D，调节③钮至色温平衡显示在黄色三角（此时③钮显示大致在相机标志，色温约为5000～6000）。调定色温后一直到摄影终止，不要对上述步骤进行调整，光亮的调节只能用ND滤光器进行！

⒊ 准焦：插入②拉杆，按常规用双筒目镜对要拍摄的部位进行准焦；

⒋ 拍照：插入①拉杆（或部分插入），拉出②拉杆，自动曝光控制仪显示屏左下角显示曝光时间，一般以0.01～0.50秒之间为好（超过0.50秒需增加倒易律失效补偿）。按下曝光按钮（EXPOSE），自动曝光和卷片；

⒌ 结束：拍照结束后自动倒片，插入①②拉杆，切断电源，按安装相机相反步骤把相机取下，另行保管。

■ 荧光暗视野彩色负片自动曝光

⒈ 接通荧光电源开关（绿色按钮）。关闭荧光电源后必须等候半小时以上才能再开机，以免烧坏荧光电源！

⒉ 接通可见光电源，准焦；

⒊ 插入载物台下遮光板，选用合适的激发波长（WU、WIB或WIG），观察荧光显色；

⒋ 连续按动自动曝光控制仪上的自动曝光选择按钮（MODE/AUTO）直至出现“FL-AUTO”；

⒌ 其余照相步骤同上。如细胞没有布满视野，可选用定点测光（拉出自动曝光本体上的准焦范围选择拉杆，参照使用说明书p.5和p.21）。

■ 注意事项和提示

⒈ 常用的胶卷多为日光型。

⒉ 使用日光型胶片时把灯光型胶片色温平衡（LBD）滤光器④推向后面，请勿扳动。

⒊ 使用彩色胶片时单色反差滤光片插槽⑤里不必放置滤色片。

⒋ 视场光阑和孔径光阑，调到约3/4打开位置，请勿转动。

⒌ 调定色温后一直到摄影终止，不要对各项参数进行调整，光亮的调节只能用ND滤光器（在LBD调节钮后面）进行。

⒍ 关闭荧光电源后必须等候半小时以上才能再开机，以免烧坏荧光电源。

⒎ 在切断电源情况下安装或取下相机。胶卷未照完时取下，相机会自动关闭遮光板，保证胶卷不会感光。取下的相机应放在干燥器内保存。

⒏ 荧光暗视野照相最好选用感光度高的胶卷如ISO=400。

⒐ 本室照相系统配备的照相镜头为PE3.3×，如物镜为10×，则放大倍数为33×。

⒑ 使用完毕请在登记簿作记录。

广东医学院病理学教研室  2003.4